## 参数调研清单
验光仪参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | ▲功能：电脑验光/角膜曲率/眼压测量/角膜厚度
| 2 | 电脑验光:
| 2.1 | 测量范围:
| 2.1.1 | 球镜:-30.00至+25.00D（VD=12mm）（0.01/0.12/0.25D为增量）
| 2.1.2 | 柱镜:0至±12.00D（VD=12mm）（0.01/0.12/0.25D为增量）
| 2.1.3 | 轴位:0至180°（1°/5°为增量）
| 2.2 | 最小可测量瞳孔直径:Ø2mm
| 2.3 | ▲双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）
| 2.4 | 图表:风景图
| 2.5 | ▲视力比较（模拟戴镜效果）
| 2.6 | 散光预矫正功能
| 2.7 | ▲CAT模式：屈光间质混浊测量模式
| 2.8 | ▲RetroMode模式（后照法模式）：识别并量化晶体浑浊
| 2.9 | ▲调节力测量范围：0至10.00D（0.01/0.12/0.25D为增量）
| 2.1 | PD测量范围：远用：30至85mm（1mm为增量）；近用：28至80mm（1mm为增量）近用距离：40cm时
| 2.11 | 角膜大小测量范围：10.0至14.0mm（0.1mm为增量）
| 2.12 | 瞳孔大小测量范围：1.0至10.0mm（0.1mm为增量）
| 3 | 角膜曲率:
| 3.1 | 测量范围:
| 3.1.1 | 曲率半径:5.00至13.00mm（0.001mm为增量）
| 3.1.2 | 屈光力:25.96至67.50D（n=1.3375）（0.01/0.12/0.25D为增量）
| 3.1.3 | 柱镜:0至±12.00D（0.01/0.12/0.25D为增量）
| 3.1.4 | 轴位:0至180°（1°/5°为增量）
| 3.2 | ▲测量区域:Ø3.3mm（R=7.7mm）Ø2.4mm（R=7.8mm）
| 3.3 | ▲矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）
| 3.4 | 角膜曲率标记图像
| 4 | 眼压测量:
| 4.1 | 测量范围：0至60mmHg（1mmHg为增量）
| 4.2 | ▲测量幅度设定：APC40，APC60，40，60
| 4.3 | 工作距离：11mm
| 4.4 | ▲APC功能：自动软气流回溯控制功能
| 4.5 | ▲AI模式：人工智能模式/自动控制最佳测量结果
| 5 | 角膜厚度测量:
| 5.1 | 测量范围：300至800μm（1μm为增量）
| 5.2 | 测量精度：±10μm
| 6 | ▲眼内压矫正计算：自动运算
| 7 | 注视：内部固定光源
| 8 | 下巴托：可电动升降
| 9 | ▲测量方式：3D自动追踪/2D追踪/手动,必须带手动操作杆.
| 10 | 显示：7.0寸可倾斜触摸式彩色液晶显示屏
| 11 | 打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机
| 12 | 接口：RS-232C,LAN,USB
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机 | 1台
| 2 | 升降台 | 1台
| 3 | 配套打印纸 | 3卷
| 4 | 配套下颌托垫纸 | 1叠
| 5 | 其他标配随机附件 | 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议