## 参数调研清单
脉冲振荡肺功能测定系统参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | 采用连续脉冲振荡检测技术原理
| 2 | 支持常规肺通气功能检查（FVC、VC、MVV）、支气管舒张试验，支持脉冲振荡法的呼吸阻抗检查和支气管舒张试验；
| 3 | FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC（肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR等；
| 4 | 呼吸阻抗测试和舒张试验显示参数:Z5、R5、R20、R5-R20、X5、fres、AX、VT、RR、COVR5、R10、R15、R25、R30、R35、X10、X15、X25、X30、X35、Rz、Rp、Lz、CL、Cb、Cw、Cm、Ers、∆X5、Xin5、Xex5min、Xin5max、 X5peak_to_peak、FDR等；
| 5 | 呼气末气体测定显示参数：FETCO2、FRVCO2、PETCO2、PRVC02等；
| 6 | 图形化交互界面设计，具备语音提示，可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控；
| 7 | 可实时显示时间-C02波形曲线图、容积-CO2波形曲线图；
| 8 | ▲系统可根据检测结果进行肺通气功能自动质控评级，支持肺年龄计算，可提供人工能智能判读；
| 9 | 呼吸阻抗检查支持自动或人工截取数据片段，可进行重复性判定，自动出具结果解读和报告；
| 10 | 肺通气检查、呼吸阻抗检查均具备多项预计值选择公式；
| 11 | 界面可显示频谱分析图、潮气呼吸容积阻抗图、阻抗容积图、USG解释图、结构参数图。
| 12 | ▲呼吸阻抗检查过程中智能识别受试者在检查期内因为吞口水、咳嗽、停顿等原因导致阻抗曲线的突然变化或出现尖峰样伪迹；
| 13 | 提供辅助测评分析：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；
| 14 | 集成蓝牙传输功能，配合≥10英寸电容触摸屏；
| 15 | 集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；
| 16 | 支持WiFi直连、USB连接电脑、局域网连接打印机打印A4报告；
| 17 | 集成扫码读取功能；
| 18 | ▲具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能；支持容量定标、三流速线性验证，高、中、低三阻抗验证；
| 19 | 支持设备端数据导出，包含excel和PDF格式。
| 20 | FVC正常使用时，测量范围在(0-10)L内，准确性±2.5%或±0.050L（取其大值），重复性为≤2.5%或≤0.050L（取其大值）；
| 21 | 用力呼气流量峰值（PEF）正常使用时，测量范围在（0-16）L/s，准确性±2.0%或±0.15L/s（取其大者），重复性≤2.0%或≤0.15L/s（取其大值），线性度≤5.0%或≤0.17L/s（取较大值），气流阻力≤0.15kPa/(L/s)[0.0025kPa/(L/min)]，频率响应≤12%或≤0.25L/s（取较大值）；
| 22 | 压力测定（IOS）检测范围为±2kPa，误差为±2%，显示分辨率为0.001kPa；
| 23 | 阻抗测定（IOS）检测范围为0-2kPa·s/L，误差:±5%；
| 24 | 二氧化碳测量范围在0%-10%内，浓度绝对偏差为±0.2%。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机 | 1台
| 2 | 智能数据移动终端 | 1台
| 3 | 手动主机底座 | 1个
| 4 | 流量传感器 | 2个
| 5 | 阻抗器 | 3个
| 6 | 肺功能仪不锈钢鼻夹 | 1个
| 7 | 其他标配随机附件 | 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议