## 参数调研清单
验光头和液晶视力表参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | 验光头
| 1.1 | ▲球镜：-29.00至+26.75D
| 1.2 | ▲柱镜：0.00至±8.75D
| 1.3 | 轴位：0至180°
| 1.4 | 瞳距(PD)：48至80mm
| 1.5 | 棱镜：0至20Δ
| 1.6 | 辅助镜片：十字交叉柱镜镜片，遮挡镜，小孔镜，红/绿镜片，偏振滤光片，固定十字交叉柱镜镜片，检影镜用球镜镜片，红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化
| 1.7 | ▲视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）
| 1.8 | 近视力验光距离：350至700mm
| 1.9 | 近视力灯：白色LED
| 2 | 液晶视力表
| 2.1 | 验光距离：5m（标准），可在2.5m至6m范围内选择，增量为1cm
| 2.2 | 视力表显示：满字视力字母表，单个字母，横行，竖行
| 2.3 | 滤光片功能：红-绿滤光片
| 2.4 | ▲视力表精度：从VA最小值到VA为1.6时，为标准值的±5%；对于大于1.6的VA到最大VA 2.0，±10%
| 2.5 | 亮度：80至320cd/m²，10±3cd/m²（夜视模式）
| 2.6 | ▲对比度：74%或以上
| 2.7 | 视力表控制：遥控器或自动验光仪控制箱
| 2.8 | ▲自动关闭功能：主体LCD 显示屏15分钟（可变），遥控器15分钟
| 2.9 | ▲显示：17英寸SXGA（1028 × 1024像素）
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机 | 1台
| 2 | 控制箱 | 1个
| 3 | 打印纸 | 3卷
| 4 | 继电器箱 | 1个
| 5 | 防尘罩 | 1个
| 6 | 内置打印机 | 1个
| 7 | 偏光眼镜 | 1副
| 8 | 倾斜支架 | 1个
| 9 | 悬挂板 | 1块
| 10 | 说明书 | 2本
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议